重点实验室精密仪器采购与建设项目（二期）

——生物技术类（A包）技术参数

| 名 称 | 技术参数或要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、实时定量PCR仪(96孔) | 1.设备用途 可用于基因表达分析、突变筛查、突变检测、拷贝数变异分析、高分辨率熔解曲线分析、基因分型分析等多种研究领域 2.技术参数 2.1工作温度：5-32℃ 2.2工作湿度：20-80% 2.3工作电压：100-240 V AC, 50-60 Hz 2.4光源：长寿命免维护高效LED 2.5检测器：高效PMT 2.6发射光透镜：菲涅尔透镜 2.7激发/检测范围：455-650nm/510-715nm 2.8荧光检测通道：≧6个，可同时检测≧5个目标基因 2.9 Ct值算法：包括二阶导法和插值法，荧光阈值可手动调整 2.10检测灵敏度：能检测1拷贝人基因组DNA基因 2.11分辨率：在单重反应中可区分≤1.33倍拷贝数差异 2.12动态范围：≧10个数量级 2.13扫描时间：多色快速整板（96孔）扫描≤8.5秒，逐孔时间分辨采集，保证荧光串扰降至最低 2.14样品容量：≧96个 2.15反应体系：10-50 µL 2.16熔解曲线支持双FAM模式 2.17最大升降温速率：≧6°C/秒 2.18边缘温度补偿技术，温度均一性±0.2°C 2.19温度准确性：±0.2°C以内 2.20温度范围：4-100°C 2.21温度梯度范围：30-100°C 2.22温度梯度温差范围：1-36°C 2.23数据分析模式：标准曲线绝对定量、相对定量、熔解曲线、终点荧光分析。 2.24数据导出：Excel，结果包含运行设置，图形和表格数据结果。 3.配置 3.1主机1台；配套笔记本电脑一台，不低于以下配置：i5处理器、15.6寸显示器、512G固态硬盘、2T机械硬盘、4G独显、8G内存。 3.2操控和分析软件1套。 3.3 UPS电源1台，延时不低于1.5 h。 | 1 |
| 2、快速超低温真空浓缩仪 | 1. 设备用途：冷冻干燥或浓缩以有机试剂作为溶剂提取的动物、植物、微生物、核酸、蛋白等样品。 2.技术参数： 2.1主机 2.1.1离心腔/真空室、真空泵、冷阱均为独立体，可自由组装。 2.1.2采用LCM段式液晶控制面板，微电脑控制 2.1.3一键启动功能 2.1.4内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后再抽真空。 2.1.5.交流变频免维护感应电机 *2.1.6主机温控范围：-5-80℃控温。 2.1.7 单独设置的预冷键 2.1.8 配有离心闪频灯 2.1.9 温控快捷键设计不少于以下几个：室温、30℃、45℃和 60℃ 2.1.10 Teflon涂层转子可高温高压灭菌（20 分钟，121 ℃）。 2.1.11防腐蚀：304不锈钢腔体，特氟龙涂层。 2.1.12 原装进口减压阀自动真空释放，操作简便安全，具备自动开关功能。 2.1.13 转速范围：300 rpm-1800 rpm可调。 2.1.14离心力：≥430×g。 2.1.15 定时范围：0-9999 min可调。 2.1.16 极限真空值：＜30 Pa 。 2.1.17系统设计安全：断电自动泄真空 2.1.18运行过程中可随时修改参数 2.2台式超低温冷阱： 2.2.1采用进口超低温复叠式无氟制冷压缩机 2.2.2 宽度＜355 mm 2.2.3液晶触摸显示控制，当前时间，温度曲线，时间曲线 *2.2.4 冷阱最低温度：≤-80℃ 2.2.5 R404a无氟环保制冷剂 2.2.6回收瓶溶剂：≥2000ml 2.2.7 参考外型尺寸：≤610×350×400 mm 3.1 防返油真空油泵： *3.1.1极限真空压力（分压强）：≤0.0005 mbar，极限真空度（全压强）：≤0.002 mbar。 3.1.2 噪音指数：≤60 dB，环境使用温度为10-40℃。 3.1.3油箱体积：≥1000 mL *3.1.4 真空泵油箱内具有抗化学腐蚀涂层。 3.1.5 投标商需提供制造商厂家针对本项目的售后服务承诺书、技术参数确认函（加盖制造商公章） 4. 配置： 4.1 离心浓缩仪1台； 4.2 24×5 mL+66×1.5 mL角转子1套； 4.3 8×50 mL+8×10 mL角转子1套； 4.4 8×15mL角转子1套； | 1 |
| 3、研磨仪 | - 设备用途 用于动物、植物组织、矿物饲料等低温研磨前处理。 - 技术参数 - 显示方式：触摸液晶屏 2.2工作方式：上下震荡、三维运动方式研磨 2.3 处理样本量：至少具有（24-96）×2 mL；16×(5-15 mL)样品，2×50 mL；4×25 mL 2.4 均质速度：10-70 Hz/秒 2.5 防震：4个独立联动机械减震器 2.6 适配器材质：聚四氟乙烯或者不锈钢等 2.7 研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可 2.8 最终出料粒度：≤5 µm 2.9 研磨平台数 (可接纳研磨罐数)： ≥2个 2.10 带自动中心定位的紧固装置，工作时安全锁 2.11 研磨套件材料：硬质刚，聚四氟乙烯（特氟珑）等 2.12 电源：220 V/50 Hz 2.13 工作时间：0 秒～99 分钟，用户可自行设定； 2.14 研磨球直径：0.1～30 mm 2.15 研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂等； 2.16 加速：在2秒内达到最大速度 2.17 减速：在2秒内达到最低速度 2.18 噪音等级：<50分贝，温度：室温～零下30℃，温度精确度：±1℃ 2.19 采用进口压缩机制冷：2 分钟内达到 0 ℃以下，最低可以到达零下30 ℃，电子锁，液晶触摸一键开锁 2.20 一键全自动开盖/关盖，液晶触摸屏控制 2.21 定制服务：可根据客户要求定制特种适配器 2.22 投标商需提供制造商厂家针对本项目的售后服务承诺书、技术参数确认函（加盖制造商公章） 3. 配置： 3.1 主机一台 3.2 低温适配器、研磨罐及研磨珠等不少于： 48×2 mL低温适配器1个，24×2 mL 低温适配器1个，8×10 mL不锈钢研磨罐1套，4×25 mL不锈钢和氧化锆研磨罐各1套，2×100 mL不锈钢和氧化锆研磨罐各1套，0.1mm不锈钢和氧化锆研磨珠各2瓶，4 mm不锈钢和氧化锆研磨珠各2瓶，6 mm不锈钢和氧化锆研磨珠各2瓶，2 mL高速离心管2包。 | 1 |
| 4、PCR仪 | - 设备用途：用于基因扩增，PCR条件摸索等 2. 技术参数 2.1 样本容量：通用模块96×0.2ml，8排管*12或96孔板； 2.2 加热温度范围不少于：4-105℃ 2.3 热盖温度范围不少于：室温-110℃ 2.4 温度准确性不大于：±0.3℃ 2.5 温度均一性：<0.3℃ 2.6 最大变温速率：≥5℃/sec 2.7 温度梯度：有 2.8 梯度范围不少于：30-99℃ 2.9 梯度跨度不少于：1-42℃ 2.10 屏幕尺寸不少于：LCD，7英寸800*480mm显示屏 2.11 触摸屏操作：支持 2.12 程序数目：16*16，支持样品模式和模块模式可选控 *2.13 程序保护密码：支持 2.14 温控技术支持：三个独立循环技术和六个高性能珀尔帖保证梯度温度控制准确性 2.15 断电保护：支持 2.16 电气标准符合CE标准，具有USB接口 2.17 产品认证：厂家通过ISO9001、ISO13485质量管理体系，产品通过国际安全产品认证 2.18 投标商需提供制造商厂家针对本项目的售后服务承诺书、技术参数确认函（加盖制造商公章） | 1 |
| 5、超低温冰箱 | - 用途：用于生物样品等超低温保存。 - 技术参数 2.1 容积：≥398 L 2.2 样式：立式单门，双层发泡保温门 2.3温度控制：箱内温度维持在-40℃～-86℃范围内。 2.4 控制及显示系统：电容触控屏控制系统，显示精度0.1℃。液晶屏动态实时显示运行温度、设定温度、环境温度、报警状态与管理、时间等参数信息。 2.5 样本存取管理功能：可选择样本存储类型，再设置存储数量，精确存取样本。 2.6 具有数据导出功能，可按日期选择导出 Excel格式的数据文档到U盘，导出内容为温度数据（箱内温度、环境温度、冷凝器温度）及操作记录，且可设置导出Excel文件是否加密、加密密码。 2.7 具有留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。且可选择公开或者选定用户留言。 2.8 安全存储：声光报警系统不少于以下功能（高低温、开门、电压异常、传感器故障、断电报警、冷凝器散热差、系统故障等）； 2.9 开机延时和停机间隔保护；键盘锁定和密码保护；双锁结构设计，自带暗锁，同时可用挂锁。 2.10 采用进口高效压缩机，进口低噪音风机。冷凝风机及压缩机散热风机可根据环境温度变化及压缩机运行状态智能开停。 2.11 自动加热门体平衡孔。 2.12 具有2个温度测试孔，方便测试温度。 2.13 标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为USB供电。 2.14 样本存储：根据用户需要定制不锈钢冻存架1套，至少可置放5*5规格冻存架12组，可存储2英寸标准冻存盒300个。 2.15 通过国家CQC节能认证和环保认证并提供证书复印件。 2.16 资格证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证及医疗器械产品注册证（所投产品具体型号必须要与医疗器械注册证中所列型号一致） 2.17 投标商需提供制造商厂家针对本项目的售后服务承诺书、技术参数确认函（加盖制造商公章） | 1 |
| 6、二氧化碳培养箱 | - 设备用途：用于无菌培养动植物原代细胞、传代细胞系、离体组织等。 - 技术参数： 2.1 采用先进的模糊逻辑控制。 2.2具有湿度显示功能 2.3具有自动校准功能 2.4 门开关监测功能 2.5日志记录功能 2.6故障监测，报警，记录功能 2.7三种断电模式选择功能：断电恢复，停止或重新开始 2.8具有曲线显示功能 2.9 GPRS短信报警功能 2.10环境温度检测功能 2.11全面圆弧设计，内胆圆边圆角 2.12标配232、485通信接头 2.13通过5面箱体及1面玻璃门加热实现精确的控温 2.14箱体内置双高效HEPA循环过滤系统 2.15二氧化碳气体进气稳定系统 2.16气瓶自动转换装置，气体用完时可自动判断自动转换气瓶（可选装） 2.17独特的HEPA双高效空气过滤系统 2.18 内部容积：≥185升 2.19 加热系统：水套式微电脑控制加热系统，水套容积≤43.5升 2.20温度控制范围：室温＋5℃～60℃ 2.21温度控制精确度：±0.1℃ 2.22 温度均一性：≤±0.4℃ 2.23 CO2浓度检测系统：高精度红外线（IR）传感器 2.24 CO2浓度控制范围：0~20% 2.25 CO2控制精度：±0.1％以内 2.26 湿度蒸发系统：标准湿度盘增湿，相对湿度范围≥95% 2.27 控制面板人性化设计，实时显示设定技术参数。 2.28标配隔板(mm)：460*460（4块） 2.29 电源：220 V，50 Hz 2.30最大功率：≤800 W 2.31产品重量：≤150 KG 2.32提供加盖生产厂商公章的技术证明文件及针对此项目的售后服务承诺书 | 1 |
| 7、细胞计数仪 | - 设备用途：用于培养细胞的计数，精确区分活细胞、死细胞、细胞团簇并且分别计数。 - 技术参数： 2.1 一分钟内即可自动完成计数识别结果，包括活细胞、死细胞和总细胞浓度、细胞的存活率、细胞的平均直径、细胞的总面积、细胞的原始图片和标记图、活死细胞的团簇量和直径分布图、多种形式的报告单等。 2.2 计数模式：仪器包含非染色和染色两种模式计数； 2.3 显示：不少于7英寸液晶显示屏，支持多点触控； 2.4 对焦：全自动智能对焦，适应所有细胞种类，更换任何样本无需人为干预重新定焦； 2.5全自动载物台：可实现X、Y双方向自动运动，符合细胞计数规则的4个区域采集平均，结果更准确； 2.6光路放大倍数：≥10X； 2.7像素：≥1600万彩色相机； 2.8具备复孔模式: 可自动获取同一计数片上两个样品槽中的8个区域细胞图像，软件自动计算平均值； 2.9“稀释计算器”功能：软件直接计算出达到目的浓度稀释原液所需的体积或到目的接种细胞数所需原液体积；也可自定义起始浓度和目标浓度，自动计算合适的稀释（浓缩）体积； 2.10 用户管理权限：多级用户权限管理和电子签名； 2.11 图像采集：点击计数键，仪器自动拍摄4个区域图像（快速模式1个区域图像），自动完成采集、存储功能、识别、统计、生成报告等； 2.12 数据导出：U盘导出，实验数据以PDF、JPEG、EXCEL、TIFF等形式保存； 2.13 测量浓度范围:1×104～ 3×107 细胞/mL； 2.14 测量样品大小范围：2-200µm； 2.15 加样量: 每次加样量≤20 µL； 2.16 耗材：一次性计数片，每卡2孔位。标准0.1mm厚度计数池高度； 2.17 存储：≥4G内存，标配≥120G数字硬盘； 2.18 参考外部尺寸: ≤200 mm×220 mm×350 mm。 2.19 投标商需提供制造商厂家针对本项目的售后服务承诺书、技术参数确认函（加盖制造商公章） 3．配置： 3.1细胞计数仪主机 1台 3.2一次性细胞计数片1盒（50片/盒） 3.3台盼蓝染料1瓶（1.8ml） 3.4适配器电源 1套 3.5鼠标1个 3.6 USB接口1个 | 1 |
| 8、高压灭菌锅 | - 设备用途：用于高压灭菌、消毒等。 - 技术参数 2.1 生产厂家本身具有中华人民共和国特种设备（压力容器）制造许可证 2.2 容量:≥80 L, 立式结构，底部带脚轮 2.3 灭菌腔材料：SUS304不锈钢 2.4 开盖方式：手柄旋转开盖，自感应连锁装置（机械式连锁装置） 2.5 时间范围：灭菌时间：1-999分钟，融化时间：1-999分钟，保温时间：1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟 2.6 温度和压力: 最高工作温度≥135℃ 设计压力0.3 Mpa,安全阀起跳压力≥0.27 Mpa 2.7 记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序 2.8 六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽 2.9 集汽瓶与废液桶：内排式，内置蒸汽集汽瓶，配有废液收集桶 2.10 防烫设计：腔盖、台面由热绝缘塑料制成 2.11.定时启动 2.12.附件：不锈钢提篮2个 2.13.安全装置：防烫设计、自感应安全联锁装置、缺水保护、过压双重保护、过温与升温保护：过流，短路保护，漏电保护、闭盖检查系统、后台安全测试程序 2.14.生产厂家具有CE-PED或ASME证，生产厂家有医疗器械（灭菌设备）生产许可证 2.15.投标商需提供制造商厂家针对本项目的售后服务承诺书、技术参数确认函（加盖制造商公章） | 1 |
| 9、体视显微镜 | - 设备用途：用于饲料颗粒、昆虫、组织切片等观察、拍照。 - 技术参数： 2.1 光学系统：左右光路平行成像的伽利略系统。 2.2 光学标准放大倍数：6.3×-80×。 2.3 目镜:高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，双目均视度可调，±5屈光度。 2.4 观察头：三目观察头，30°倾斜，固定式分光比（双目：三目=50：50），瞳距调节范围50-76mm。固定式目镜筒，带目镜锁紧装置 2.5 物镜：连续变倍物镜0.63×-8×，变倍比12.5：1。带主要倍率定位机构，可手动解除；有12个主要倍率刻度指示。内置孔径光阑，可控制景深。 2.6 调焦托架组：立臂式粗微调同轴调焦机构，托架镜体一体式，调焦行程50mm，微调精度0.002mm。 2.7 超薄底座：立柱式超薄底座，内置自适应宽电压透射光开关，具有色温调节及显示功能，色温调节范围3000K-5600K。 2.8 主物镜：1×（78mm）复消色差物镜。 2.9 反射光源：LED 环型灯（200 颗）。 2.10 双分支导管光源，并带有集光透镜。 2.11 成像系统 2.11.1 有效像素：≥2000万 2.11.2 芯片类型：Sony 1英寸背照式CMOS传感器 2.11.3 数据接口：USB3.0数据传输技术 2.11.4 色彩还原技术: 采用Ultra-FineTM硬件IPS视频流引擎 2.11.5 最大图像分辨率：≥5440×3648 2.11.6 图像速度：15幅/秒@5440×3648，50幅/秒@2736×1824，60幅/秒@1824×1216 2.11.7 曝光时间：0.1ms~15s 2.11.8 光学接口：C型接口 2.11.9 像素大小：≥2.4um×2.4um 2.12采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口 2.13 对单荧光通道图片做色彩合成，支持显示多染标本的图像。 2.14 可实时大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像。 2.15 可自动对图像切割、测量、计数、荧光强度分析等。测量结果可导出到EXCEL系统等。 3．配置： 3.1电脑：主流配置不低于以下要求：i5处理器、23寸显示器、2T/7200转硬盘、4G独显，8G内存。 3.2 USB3.0接口: ≥2个。 | 1 |
| 10、台式高速冷冻离心机 | - 设备用途：用于样品低温离心、沉淀、浓缩等。 2. 技术参数： 2.1最高转速：≥23000r/min 2.2离心力 ≥36960×g 2.3 最大容量 ≥4×750 mL（4000rpm） 2.4 转速精度 ±10 r/min 2.5控温精度 ±1℃ 2.6温度设置范围 -20℃~40℃ 2.7定时范围 1min~99 H59min/点动 2.8噪 声 ≤56dB（A） 2.9电 源 AC 220V 50HZ 15A 2.10 液晶触摸屏，参数设定直接数字输入，精确到个位，智能状态提示，实时显示仪器状态 2.11 可存储不少于1000个程序组，1000条使用记录和1000故障记录，可存储和查询历史信息。 2.12 40级升降速档位、可设置自由停车，满足多种离心回收要求 2.13采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态 2.14运行中转速、离心力、温度曲线同屏显示 2.15动态控温，系统自带节能模式 2.16 RFID转子快速自动识别系统 2.17密码锁定功能 2.18具有门盖，超速，超温，过流，过压，过热等多种保护功能 2.19 生产厂家通过 ISO9001：2015；ISO13485:2016质量体系认证；3A企业信用等级证；离心机产品通过欧盟CE认证 2.20 具有多重减震装置；离心机用非接触式电磁感应锁；离心机弹簧减震器偏转限位装置，并提供证明文件 2.21 产品具有医疗器械注册证或备案凭证 2.22 转子规格不低于以下配置： 1、角转36×1.5/2.2 mL（最高转速15500 r/min、最大离心力22210×g） 2、角转6×50ml圆底（最高转速13000 r/min、最大离心力18420×g），配15 mL适配器 3、4×500 mL水平转子（圆形挂杯 最高转速4200 r/min、最大离心力3550×g）分别配 76×2-7mL真空采血管适配器、36×15 mL适配器、12×50 mL适配器各一套。 4、4×2×96孔酶标板挂架一套。 2.23可实现户外便携水平离心2 mL-7 mL真空采血管。 2.24投标商需提供制造商厂家针对本项目的售后服务承诺书、技术参数确认函（加盖制造商公章） | 1 |
| 11、雪花制冰机 | - 用途：用于制作碎冰。 - 技术参数： 2.1产冰能力：≥40 kg/ 24 h 2.2储冰容量：≥15 kg 2.3进水方式：自来水自动进水 2.4冷却方式：风冷 2.5制冷试剂：R134a 2.6冰的形状：不规则的细小颗粒碎冰 2.7采用无氟压缩机，运行稳定。 2.8制冰过程采用全电脑程序控制 2.9制冰机顶部设有散热孔及风机 2.10制冰型式：螺旋滚刀挤压式 2.11有冰满显示，缺水显示，故障会显示故障代码等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。 2.12前部设有电源开关和功能指示灯 | 1 |
| 12、全自动动物生化分析仪 | 1.设备用途：用于常见动物血清、血浆，细胞培养上清等生化指标的测定。 2.技术参数： 2.1 分析速度：比色≥200T/H； 2.2支持糖化血红蛋白全血直接上机测试功能，机内溶血 2.3 动物生化：有犬猫等常见动物专用数据库；支持自建库。 2.4 同时分析项目：≥83个（80生化+3ISE） 2.5样本加样量：2 µL-45 µL，0.1 µL步进，满足小标本量测试要求； 2.6 试剂位：不少于80个试剂位； 2.7 试剂盘制冷温度：2～12℃； 2.8 反应杯位：不少于40个可重复使用的反应杯，光径5 mm； 2.9 反应体积范围：100 µL-360 µL； 2.10 温控方式：包容式恒温装置； 2.11 比色杯清洗：比色杯采用温水自动清洗； 2.12光学系统 ：8个波长以上，不少于以下几个340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm，滤光片分光； 2.13 吸光度线性范围：0～4.0 Abs； 3. 配置： 3.1 主机 1 台，打印机1台，主流电脑1台，不低于以下配置： 8G内存，4G独显，硬盘2T，i5处理器，23寸液晶显示器，预装正版系统。 3.2 清洗液桶组件2套 3.3 仪器配套试剂包1号（测15项）2包 3.4 废洗液桶组件 1套 3.5 40ml棕色试剂瓶 20个，20ml棕色试剂瓶 10个 3.6两次免费上门培训 | 1 |
| 13、全自动血细胞分析仪 | 1.设备用途：自动检测常见各种动物的血常规分析，满足科研需要。 2.技术参数： 2.1 检测动物类型：猫、狗、猴、大鼠、小鼠、猪、马、奶牛、山羊、绵羊、美洲驼、大熊猫、小熊猫等多种动物检查模式，并且≥20个自定义检查模式。 2.2 白细胞五分类双通道检测，采用半导体激光散射，流式细胞术，细胞化学染色，实现白细胞的准确五分类。 2.3 检测血常规指标：≥23项。 2.4 检测速度：≥40样本/小时。 *2.5 激光装置：长寿命半导体激光器。 2.6 检测模式：全血模式、预稀释模式、末梢全血模式。 2.7 分析模式：≥4种。 *2.8 报告图形显示：≥3个直方图，≥1个散点图。 *2.9 末梢血分析：末梢血测定≤15μL，血液预稀释测定≤20μL。15μL末梢血可得到准确的白细胞五分类和全血细胞计数。 2.10 稀释器：仪器内置稀释器，采样针自动分注稀释液。 2.11样本存储：≥20000份样本的全部信息。 2.12 校准方式：全血、预稀释两套独立的校准系数，具备手动校准、校准物校准和新鲜血校准功能。 3. 配置： 3.1 黑白激光打印机1台。主流电脑1台，不低于以下配置：8G内存，4G独显，硬盘2T，i5处理器，23寸液晶显示器，预装正版系统。 3.2 操控软件1套 3.3 配套试剂耗材 1套 | 1 |
| 14、全自动核酸提取仪 | - 设备用途：适用于从植物、动物组织、血液、培养的真核和原核细胞的基因组、细菌培养物等样品中提取纯化核酸 2. 技术参数： 2.1 工作方式：基于磁珠法。 2.2 屏幕操作：触摸屏嵌入式一体化设计，中/英文操作系统 2.3 处理体积：50-1000 μL 2.4 样本通量：≥1-32 2.5 磁珠回收率：＞98% 2.6 提取孔间差：CV<3% 2.7 控温模块：≥8个独立控温 2.8 温度范围：裂解温度：20-120℃；洗脱温度：20-120℃ 2.9 温控模块：采用半导体制冷器 2.10 震荡混合：30-100%任意可调的混合速度，并可随试剂体积调节震荡幅度（10-100%） 2.11 吸磁方式：悬停、往复和分段三种吸磁方式 2.12 试剂种类：磁珠法核酸纯化试剂 2.13 提取时间：20-40分钟/轮 2.14 内部程序：可存储≥100组程序，且可设≥8个快捷程序。 2.15 程序管理：新建、编辑、删除模式程序 2.16 内置风道 2.17 杀菌消毒：内置紫外消毒模块，可自行设定消毒时间 2.18 照明功能：设有照明灯 2.19 随机器配套提供2套耗材（96深孔板和磁棒套）做调机使用 2.20 产品及配套试剂具有第一类医疗器械备案凭证和生产备案凭证。 2.21 投标商需提供制造商厂家针对本项目的售后服务承诺书、技术参数确认函（加盖制造商公章） | 1 |
| 15、全自动结晶点测定仪 | - 设备用途：用于有机试剂提取动植物组织等样品时，结晶点的测定，为设置真空超低温冷冻干燥程序提供参考。 - 设备参数： 2.1 产品执行标准GB/T 3069.2-2005萘结晶点测定、GB/T 3710-2009工业酚、苯酚结晶点测定、GB/T7533-1993-2005有机化工产品结晶点测定、GB/T618-2006化学试剂结晶点测定、GB/T1663-2001增塑剂结晶点测定、GB/T13255.2-2009工业用已内酰胺结晶点的测定。 2.2测量范围：-10～170±0.01℃，仪器采用进口控温系统，测温元器件为进口PT1000石英温度传感器。 2.3浴体设计：采用双高温浴分体式设计，低温浴采用半导体制冷单元，降温速度快，控温范围-10～80±0.1℃，高温浴体采用甲基硅油为导热介质，外陶瓷加热器加热系统，控温范围30-170℃±0.1℃，左浴用与试验，右浴用于加热融化样品。 2.4 显示方式：不小于10寸彩色液晶触摸显示屏，中文操作界面，同时显示样品温度、高低温浴体温度、结晶点温度、结晶点曲线图谱、温度停留时间等参数。 2.5 操作系统：Windows操作系统，软件可升级。 2.6 搅拌速率：60次/min可和30次/min可切换设定,采用电磁搅拌器。 2.7 重复性和再现性误差：完全符合每个国标要求。 2.8 安全功能：冷浴液位传感保护、超温保护功能、传感器损坏提示功能。 2.9 误差修正：用户可根据实际情况设定参数，其可快速计算测定结果与误差，若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定，标定必须用标准油样来进行标定后修正误差。 2.10 数据采集：仪器自动保存上千条结果，自带20列点阵微型热敏打印机，其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。 2.11 修正功能：可对样品温度、浴体温度和整机进行校准。 2.12 接口输出：USB/232 通讯接口与上位机通讯，便于组成集中管理系统，本机可以连接LIMS系统，也可以用电脑和触摸屏切换控制仪器操作。 2.13 电压与功率：AC220V±10%，50Hz，功率：1200W，必须有良好的接地线，使用环境10℃～30℃ 2.14参考体积及重量：≤300×400×400（mm）及≤30kg 2.15外带一套金属恒温浴，客户可以选择，控温范围室温-250±1℃。 2.16投标商需提供制造商厂家针对本项目的售后服务承诺书、技术参数确认函（加盖制造商公章） | 1 |
| 合计 |  | 15 |